## Лист 1
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОВЕРКИ № | [9 empty] | - | 01/17
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЭПС-Р МОДИФИКАЦИИ ПБ2-01
(Госреестр № 61872-15, методика поверки 4213-037-12560879 МП)
Принадлежит: |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960
Место проведения поверки: |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960, г.Димитровград, Мулловское шоссе, 41 Д
Средства поверки |  | Эталон единицы расхода жидкости в диапазоне значений 0,005...400 м3/ч. Пределы основной относительной погрешности измерения объема 0,33%. Регистрационный № 3.2.ВЦС.0001.2013. Свидетельство об аттестации № 024-0001 действительно до 19.05.2017 г.
Поверочная среда |  | Вода, вязкость = 1,01*10-6 м2/с, температура |  |  |  | 23.7 | °С, давление 0,3 МПа
Условия поверки |  | Температура окр.воздуха |  | 20 | °С, отн.влажность |  | 80 | %, атмосферное давление |  | 750 | мм рт. Ст.
|  | Наименование операции |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  | Заключение о соответствии
|  | 1 Внешний осмотр | [9 empty] | соответствует
|  | 2 Проверка на герметичность и прочность |  |  |  |  | 2.0 МПа |  |  |  |  | соответствует
|  | 3 Опробвание |  |  |  |  | ВЭПС-Р работоспособен |  |  |  |  | соответствует
Заводской номер |  | 0360200001 |  |  | Ду | 80 | мм |  |  | Диапазон расходов: |  | 2.5 | - | 125 | м3/ч
Вес выходных импульсов: |  | по ненормированному выходу: | [8 empty] | к = | 0.42638 |  |  | дм3/имп.
|  | по нормированному выходу: | [8 empty] | кр = | 100 |  |  | дм3/имп.
[11 empty] | Класс: | 2
4 Определение относительной погрешности преобразования объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы
Показания установки поверочной: |  |  | Выход 1 (ненормированный) | [5 empty] | Выход 2 (нормированный) |  |  |  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности, %
Расход G, м3/ч | Объем Vэ, дм3 | Время t, с | Количество импульсов N | Вес импульсов к, дм3/имп. |  | Объем V, дм3 |  | Относительная погрешность d, % | Количество импульсов N |  | Объем V, дм3 | Относительная погрешность dн, %
2.548 | 213.038 | 300.96 | 513 | 0.41528 |  | 218.7345 |  | 2.67 | не измеряется (не вычисляется) |  |  | 2.73 |  | ± | 2.98 |  | 1 | 1 | 1
2.552 | 213.038 | 300.53 | 513 | 0.41528 |  | 218.7345 |  | 2.67 |  |  |  | 2.73 |  | ± | 2.98 |  | 1 | 1 | 1
2.559 | 213.038 | 299.67 | 513 | 0.41528 |  | 218.7345 |  | 2.67 |  |  |  | 2.73 |  | ± | 2.98 |  | 1 | 1 | 1
65.973 | 218.6275 | 11.93 | 507 | 0.43122 |  | 216.1762 |  | -1.12 |  |  |  | -1.18 |  | ± | 2.04 |  | 1 | 1 | 1
66.199 | 218.639 | 11.89 | 506 | 0.43209 |  | 215.7498 |  | -1.32 |  |  |  | -1.38 |  | ± | 2.04 |  | 1 | 1 | 1
66.255 | 218.6425 | 11.88 | 507 | 0.43125 |  | 216.1762 |  | -1.13 |  |  |  | -1.19 |  | ± | 2.04 |  | 1 | 1 | 1
98.582 | 219.346 | 8.01 | 508 | 0.43178 |  | 216.6026 |  | -1.25 |  |  |  | -1.31 |  | ± | 2.03 |  | 1 | 1 | 1
98.829 | 219.346 | 7.99 | 507 | 0.43264 |  | 216.1762 |  | -1.45 |  |  |  | -1.51 |  | ± | 2.03 |  | 1 | 1 | 1
99.077 | 219.346 | 7.97 | 507 | 0.43264 |  | 216.1762 |  | -1.45 |  |  |  | -1.51 |  | ± | 2.03 |  | 1 | 1 | 1
99.287 | 505.8119 | 18.34 | 1172 | 0.43158 |  | 499.7209 |  | -1.2 | 5 |  | 500 | -1.15 |  | ± | 2.03 | -1.149 | 1 | 1 | 1
99.363 | 505.3732 | 18.31 | 1172 | 0.43121 |  | 499.7209 |  | -1.12 | 5 |  | 500 | -1.06 |  | ± | 2.03 | -1.0632 | 1 | 1 | 1
99.373 | 506.2506 | 18.34 | 1172 | 0.43195 |  | 499.7209 |  | -1.29 | 5 |  | 500 | -1.23 |  | ± | 2.03 | -1.2347 | 1 | 1 | 1
Пределы относительной погрешности преобразования объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы: | [9 empty] | ± (2 + 0,02 Gmax/G) % |  |  | (- от 2,5 - 125,0 м3/ч)
Заключение о пригодности ВЭПС-Р: |  |  | Годен | (годен, не годен). |  |  |  | Поверитель: |  |  | А.Г. Яковенко | Дата поверки: |  | 06.08.2015
| 80 | [9 empty] | 0.42638
| плюс 20 | 2.5 | 2.5 | - | 3 | [5 empty] | 2.3511e-07 |  |  |  |  | -1.149
| ±20 | 70 | 56 | - | 84 | [10 empty] | -1.2033
| –10+20 | 100 | 90 | - | 120 | [10 empty] | 0.054359
М.Н. Куваев
А.Г. Яковенко
М.Н. Куваев
А.Г. Яковенко
М.Н. Куваев
А.Г. Яковенко

## Свидетельство
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСЕРВИС»
(ЗАО «Промсервис»)
наименование органа ГМС, ГИМЦ, юридического лица
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ
|  |  |  | № | -01/17
Действительно до
2019-08-06
Средство измерений |  |  | Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р
наименование, тип
–
Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер |  | 0360200001
принадлежащее |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960
наименование юридического (физического) лица, ИНН
поверено и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.
поверено и на основании результатов первичной после ремонта поверки признано пригодным к применению.
Руководитель МС | [6 empty] | А.Г. Яковенко
должность руководителя подразделения |  |  |  |  | подпись |  | инициалы, фамилия
Поверитель | [6 empty] | А.Г. Яковенко
[5 empty] | подпись |  | инициалы, фамилия
06.08.2015 | г.