## Лист1
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОВЕРКИ № | [9 empty] | -
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЭПС-Р МОДИФИКАЦИИ ПБ2-01
(Госреестр № 61872-15, методика поверки 4213-037-12560879 МП)
Принадлежит:
Место проведения поверки: |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960, г.Димитровград, Мулловское шоссе, д. 41д
Средства поверки |  | Эталон единицы расхода жидкости в диапазоне значений 0,005...400 м3/ч. Пределы основной относительной погрешности измерения объема 0,33%. Регистрационный № 3.2.ВЦС.0001.2013. Свидетельство об аттестации № 024-0001 действительно до 19.05.2017 г.
Поверочная среда |  | Вода, вязкость = 1,01*10-6 м2/с, температура |  |  |  | 0 | °С, давление 0,3 МПа
Условия поверки |  | Температура окр.воздуха |  | 0 | °С, отн.влажность |  | 0 | %, атмосферное давление |  | 0 | кПа
|  | Наименование операции |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  | Заключение о соответствии
|  | 1 Внешний осмотр |  |  |  |  | Методика поверки п.7.1.1 |  |  |  |  | соответствует
|  | 2 Проверка на герметичность и прочность |  |  |  |  | 2.0 МПа |  |  |  |  | соответствует
|  | 3 Опробвание |  |  |  |  | ВЭПС-Р работоспособен |  |  |  |  | соответствует
Заводской номер |  | 7204394 |  |  | Ду | 20 | мм |  |  | Диапазон расходов: |  | 0.3 | - | 15 | м3/ч
Вес выходных импульсов: |  | по ненормированному выходу: | [8 empty] | к = | 0.006864 |  |  | дм3/имп.
|  | по нормированному выходу: | [8 empty] | кр = | 1 |  |  | дм3/имп.
[11 empty] | Класс: | 2
4 Определение относительной погрешности преобразования объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы
Показания установки поверочной: |  |  | Выход 1 (ненормированный) | [5 empty] | Выход 2 (нормированный) |  |  |  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности, %
Расход G, м3/ч | Объем Vэ, дм3 | Время t, с | Количество импульсов N | Вес импульсов к, дм3/имп. |  | Объем V, дм3 |  | Относительная погрешность d, % | Количество импульсов N |  | Объем V, дм3 | Относительная погрешность dн, %
0.3416 | 3.9785 | 41.92 | 575 | 0.006919 |  | 3.9468 |  | -0.8 | не измеряется (не вычисляется) |  |  | -0.83 |  | ± | 2.88
0.3417 | 3.9785 | 41.91 | 575 | 0.006919 |  | 3.9468 |  | -0.8 |  |  |  | -0.83 |  | ± | 2.88
0.3422 | 3.9785 | 41.85 | 575 | 0.006919 |  | 3.9468 |  | -0.8 |  |  |  | -0.83 |  | ± | 2.88
0.5041 | 3.9785 | 28.41 | 574 | 0.006931 |  | 3.9399 |  | -0.97 |  |  |  | -1 |  | ± | 2.6
0.5052 | 3.9785 | 28.35 | 574 | 0.006931 |  | 3.9399 |  | -0.97 |  |  |  | -1 |  | ± | 2.59
0.5071 | 3.9785 | 28.24 | 573 | 0.006943 |  | 3.9331 |  | -1.1399 |  |  |  | -1.17 |  | ± | 2.59
8.0918 | 3.9785 | 1.77 | 590 | 0.006743 |  | 4.0498 |  | 1.7899 |  |  |  | 1.82 |  | ± | 2.04
8.0918 | 3.9785 | 1.77 | 591 | 0.006732 |  | 4.0566 |  | 1.96 |  |  |  | 1.99 |  | ± | 2.04
8.0918 | 3.9785 | 1.77 | 590 | 0.006743 |  | 4.0498 |  | 1.7899 |  |  |  | 1.82 |  | ± | 2.04
8.0025 | 9.803 | 4.41 | 1457 | 0.006728 |  | 10.0008 |  | 2.019 | 10 |  | 10 | 2.01 |  | ± | 2.04
8.0207 | 9.803 | 4.4 | 1457 | 0.006728 |  | 10.0008 |  | 2.019 | 10 |  | 10 | 2.01 |  | ± | 2.04
8.0519 | 9.8189 | 4.39 | 1458 | 0.0067345 |  | 10.0077 |  | 1.919 | 10 |  | 10 | 1.84 |  | ± | 2.04
Пределы относительной погрешности преобразования объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы: | [9 empty] | ± (2 + 0,02 Gmax/G) % |  |  | (- от 0.3 - 15,0 м3/ч)
Заключение о пригодности ВЭПС-Р: |  |  | Годен | (годен, не годен). |  |  |  | Поверитель: |  |  |  | Дата поверки:
Должность: